附件：采购技术要求

| 序号 | 货物 名称 | 主要规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力电子及电气传动教学试验台 | ★1.主要参数及性能：三相四/五线380VAC50Hz；整机容量≤1.5kVA；重量≤200kg；尺寸≤1640×750×1600mm；连续运行≥4h；满足基本EMC抗扰度。 ★2.人身与设备安全：急停联锁；开门/护罩与功率联锁；漏保30mA；过压/欠压/过流/过温保护；端子防误触；独立PE接地。 ★3.满足《电力电子技术》《运动控制系统》全部验证性、综合性实验。实验项目体系：半导体变流、电力电子器件与线路、交/直流调速（模拟/数字）、数字电力电子技术、数字交/直流调速系统（至少覆盖上述方向）。 4.隔离测量与采集：电压/电流隔离板卡（线性误差≤0.5%FS）。 5.上位机与网络管理：实时采集与显示；CSV/Mat导出；用户/权限/工位管理；数据自动归档与报表。 6.开放性与二次开发：研究型直流调速与变频调速系统软硬件开放；提供SDK/协议或示例；支持MATLAB/Simulink二次开发与联调。 7.结构与环境：模块化台体、脚轮+脚杯；隔离低压±15V/+5V/+12V；风道与降噪设计（建议≤55dB(A)）。 8.标准与合规：符合GB 5226.1、电气安全与接地规范、GB/T 17626等相关标准；满足校内实验室安全制度。 9.验收与测试：文件齐全；随机演示≥6个实验项目；DAQ速率与同步性验证；隔离耐压与接地连续性测试；连续运行4h稳定性测试。 ★10.与NMCL-Ⅲ同体系兼容； 11.投标文件中提供三年免费售后服务承诺书。 |
| 2 | 触发电路 | ★1.提供单结晶体管、正弦波和锯齿波等3种典型的晶闸管触发电路，各电路中引出各波形观察点； ★2.挂箱尺寸L×W：296×450mm2； 3.配7芯插头，从原设备上取220V电源、±15V电源和告警信号等★； ★4.可完成单相桥式半/全控整流电路实验和单相交流调压电路的实验； ★5.适配现有设备（求是教仪NMCL-Ⅲ）； 6.投标文件中提供三年免费售后服务承诺书。 |
| 3 | 三相触发及主回路 | ★1.触发电路采用数字集成电路，抗干扰能力强，三相脉冲间隔均匀，一致性好，产生双窄脉冲，脉冲移相范围为0－160°， ★2.触发电路在面板上可观察三相同步电压的六个触发脉冲波形； ★3.触发电路通过“Uct”端对a角进行控制； ★4.触发电路有两脉冲控制端“Ublr”、和”Ublf”，分别对I、II组脉冲放大电路进行控制； ★5.主回路：由I、II组晶闸管（共12只）组成。晶闸管采用6A/800V金属封装，过载能力强、可靠性高、干扰能力强； 6.FBC+FA(电流反馈及过流保护)：主控制屏输出的单、三相交流电源均经过电压互感器和电流互感器检测。一但实验电流超过2A，电压超过260V，即刻断电告警指示。 7.配14芯插头，可从原有设备上取电源、三相同步电压信号、告警信号、电流互感器信号、电压互感器信号等； ★8.挂箱尺寸L×W：296×450mm2； ★9.适配现有设备（求是教仪NMCL-Ⅲ）； 10.投标文件中提供三年免费售后服务承诺书。 |
| 4 | 永磁同步电机控制与测功实验装置（含三相永磁同步电机） | ★1、实验功能： 速度—频率关系n=f(f)实验； 压频转矩特性测定； 工频下工作特性测定； 支持三相PMSM基本控制与性能测试，含变频器与实验用测功系统。 ★2、被试电机（M24三相永磁同步电机）额定参数： 额定功率 PN=0.18kW；额定电压UN=380V（三相）；额定电流IN=0.5 A；额定转速范围nN=300～1500r/min。 3、组成与接口：含三相PMSM、电机变频驱动单元、实验用测功/负载模块、转速/转矩采集与显示、必要的接线端子与安全联锁；预留外接示波器/功率分析仪/数据采集接口。 ★4、供电与环境 交流三相380V，50Hz；具备过流、过压、急停等安全防护，适用于高校电机与拖动、电力电子教学实验。 实验室现已有380V供电电源，现场接口已被原有设备占用，中标方需在安装调试期间引出一路380V专用供电线路，布线、接线及安全防护符合国标，所有费用含在总报价内，同步完成验收。 5、外观与工艺：台式/落地式成套结构，带脚轮与锁止（如为落地式）；铭牌与接线标识清晰，附完整中文说明书与实验指导书。 6、售后要求：质保期：整机不少于12个月（教学使用自然磨损外的故障免费维修更换），关键部件（电机、变频器、测功组件）质保不低于整机标准；质保期内上门服务免人工费。 7、安装调试与培训：供方负责现场安装、接线、调试与验收配合；提供≥1次、不少2学时的教师培训（含安全操作、实验流程、常见故障处理）；提交培训签到与影像记录。 验收资料：随机提供合格证、出厂检验报告、装箱清单、接线图、实验指导书、保修卡；提供电气安全与性能自检记录，配合按GB50150-2016开展交接试验条目中的相关检查/试验。 8、备件与服务响应：随货附易耗/易损件清单与常用备件（保险丝、接线端子、风扇等）；4小时内响应，2个工作日内到校（省内）处置；承诺3年可持续供件与技术支持。 9、安全与合规：电气安全与防护符合GB/T5226.1-2019要求；被试电机符合小功率电动机相关安全要求。 |